招 标 文 件

项目名称：平顶山市第一人民医院新院区设备购置项目

## 政府采购编号:2020-12-709

采   购   人：平顶山市第一人民医院

采购代理机构：河南豫信招标有限责任公司

日期：二〇二一年一月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	8

第三章 资格审查、评标办法和标准	25

第四章  合同条款	36

第五章  采购需求	43

第六章  投标文件格式	67

第一章  招标公告

平顶山市第一人民医院新院区设备购置项目

公开招标公告

项目概况

平顶山市第一人民医院新院区设备购置项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)》获取招标文件，并于2021年02月03日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：2020-12-709

2、项目名称：平顶山市第一人民医院新院区设备购置项目

3、采购方式：公开招标；

4、预算金额：28,139,999.88；最高限价：28139999.88元；

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采202183号-1 | 平顶山市第一人民医院新院区设备购置项目第一标段 | 5159999.88 | 5159999.88 |
| 2 | 平公资采202183号-2 | 平顶山市第一人民医院新院区设备购置项目第二标段 | 2340000.00 | 2340000.00 |
| 3 | 平公资采202183号-3 | 平顶山市第一人民医院新院区设备购置项目第三标段 | 8340000.00 | 8340000.00 |
| 4 | 平公资采202183号-4 | 平顶山市第一人民医院新院区设备购置项目第四标段 | 6300000.00 | 6300000.00 |
| 5 | 平公资采202183号-5 | 平顶山市第一人民医院新院区设备购置项目第五标段 | 6000000.00 | 6000000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购数量、规格、目标：详见附件1；

5.2 招标范围：设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等；

5.3资金来源：财政资金；

5.4 交货期：合同生效后 30日内；

5.5 交货地点：平顶山市第一人民医院新院区；

5.6 质量要求：达到国家相关行业标准；

5.7 服务要求：满足采购人的服务要求；

5.8 验收标准：满足国家、行业及采购人验收标准。

6、合同履行期限：详见招标文件；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：是。

二、申请人资格要求（每包均适用）：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

3.1投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准，并符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械可不提供），如为进口产品，需同时提供制造商或总经销商的授权。

3.2 投标人为制造商须具有医疗器械生产许可证；投标人为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）；（如为计量设备，须提供国家型式批准证书）。

3.3投标人在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为名单”若有不良记录，不得参与本项目投标，执行财库【2016】125号文。

3.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一合同下的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

3.5 本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2021年1月12日至2021年2月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）；

2.地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》

3.方式：投标人应在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》直接获取招标文件。具体操作请查看以下链接：链接地址：http://www.pdsggzy.com/fwzn/11020.jhtml；办理CA证书：http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml.

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1.时间：2021年2月3日9时00分（北京时间）。

2.地点：（1）本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读平顶山市公共资源交易中心网站《“不见面”开标注意事项及操作流程》。（2）逾期递交的投标文件，招标人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2020年2月3日9时00分（北京时间）。

2.地点：本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山）》上发布。招标公告期限为五个工作日，2021年1月11日至2020年1月18日。

- 其他补充事宜

7.1.采购项目需要落实的政府采购政策

7.1.1 对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

7.1.2 优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）;

7.1.3落实豫财办【2020】33号文要求；

7.2.申请人资格要求（每包均适用）；

7.3.其他内容详见附件2。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：平顶山市第一人民医院

地址：平顶山市卫东区优越路117号院

联系人：李先生

联系方式：0375-3399020

2.采购代理机构信息

名称： 河南豫信招标有限责任公司

地址： 郑州市郑东新区商务外环路3号 中华大厦19楼

联系人： 魏广

联系方式： 0371-63911061

3.项目联系方式：

联系人： 吕佳梁 魏广

联系方式： 0371-63911061

4.监督单位： 平顶山市财政局政府采购管理办公室

联系人： 向先生 电话：0375-2627596

统一社会信用代码： 11410400005452110L

附件1:

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平公资采202183号-1 | 手术无影灯 | 24 | 台 | 投标产品适用于临床、科研、教学并满足将来发展，临床应用领域的需要 |
|  | 手术无影灯 | 4 | 台 | 投标产品适用于临床、科研、教学并满足将来发展，临床应用领域的需要 |
| 平公资采202183号-2 | 神外高档电动手术床（含神外头架） | 1 | 台 | 投标产品适用于临床、科研、教学并满足将来发展，临床应用领域的需要 |
|  | 神外高档电动手术床 | 2 | 台 | 投标产品适用于临床、科研、教学并满足将来发展，临床应用领域的需要 |
| 平公资采202183号-3 | 脉动真空灭菌器 | 3 | 台 | 投标产品适用于临床、科研、教学并满足将来发展，临床应用领域的需要 |
|  | 低温等离子体灭菌器 | 2 | 台 | 投标产品适用于临床、科研、教学并满足将来发展，临床应用领域的需要 |
| 平公资采202183号-4 | 蒸汽发生器设备 | 3 | 台 | 投标产品适用于临床、科研、教学并满足将来发展，临床应用领域的需要 |
|  | 全自动清洗机 | 4 | 台 | 投标产品适用于临床、科研、教学并满足将来发展，临床应用领域的需要 |
| 平公资采202183号-5 | 后装治疗机 | 1 | 台 | 投标产品适用于临床、科研、教学并满足将来发展，临床应用领域的需要 |

附件2:

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项：

1.招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

2.开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

3.如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致响应文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4.所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6.解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

第二章  投标人须知

（一）投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：平顶山市第一人民医院 地 址：平顶山市卫东区优越路115号院 联系人：李先生 电 话：0375-3399020 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构： 河南豫信招标有限责任公司 采购执行机构： 河南豫信招标有限责任公司 地 址： 郑州市郑东新区商务外环路3号 中华大厦19楼 联系人： 吕佳梁 魏广 电 话： 0371-63911061 邮 箱： hnyx04@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 平顶山市第一人民医院新院区设备购置项目 |
| 1.1.5 | 交货地点 | 平顶山市第一人民医院 |
| 1.2 | 采购预算 | 人民币 28,139,999.88元 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.3 | 最高限价 | 本项目最高限价为 ： 包1：双头无影灯5,159,999.88元 包2：神经外科手术床2,340,000元 包3：脉动真空灭菌器、低温等离子体灭菌器8,340,000元 包4：蒸汽发生器设备、全自动清洗机6,300,000元 包5：后装治疗机6,000,000元 各包投标人投标报价高于该包最高限价的其投标将被否决。 |
| 1.4.1 | 招标范围 | 设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等。 |
| 1.4.2 | 交货期 | 合同生效后30日内。 |
| 1.4.3 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起至完成合同约定的所有内容止。 |
| 1.4.4 | 质量要求及质保期 | 质量要求：达到国家相关行业标准。 质保期：“第五章 采购需求”对质保期另有规定的从其规定，没有规定的质保期最低为1年（自安装调试培训验收合格后算起）。 |
| 1.5.1 | 投标人资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：无。 3、本项目的特定资格要求： 3.1投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准，并符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械可不提供），如为进口产品，需同时提供制造商或总经销商的授权。 3.2 投标人为制造商须具有医疗器械生产许可证；投标人为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）；（如为计量设备，须提供国家型式批准证书）。 3.3投标人在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为名单”若有不良记录，不得参与本项目投标，执行财库【2016】125号文。 3.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一合同下的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。 3.5 本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.5.2 | 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购 | 否 |
| 1.5.6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.6 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件其他材料 | 除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。 |
| 2.2 | 核心产品 | 包1：双头无影灯 包2：神经外科手术床 包3：脉动真空灭菌器、低温等离子体灭菌器 包4：蒸汽发生器设备、全自动清洗机 包5：后装治疗机 |
| 2.3.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日15日前 |
| 2.3.3 | 采购人发出澄清文件时间 | 投标截止日15日前 |
| 2.3.4 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到招标文件澄清24小时内，如未回函确认，采购人视为投标人收到招标文件澄清内容。 |
| 2.4.1 | 采购人发出修改文件时间 | 投标截止日15日前 |
| 2.4.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到招标文件修改24小时内，如未回函确认，视为投标人收到招标文件澄清内容。 |
| 2.5 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中提出，质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求。 联系部门： 河南豫信招标有限责任公司 业务四部 联系人：魏广 联系电话： 0371-63911061 13838566900 通信地址： 郑州市郑东新区商务外环路与西七街交叉口中华大厦1901室 |
| 3.6 | 投标有效期 | 90日历天（投标截止之日起） |
| 3.7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 3.8.2 | 签字或盖章要求 | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 |
| 4.2.1 | 递交投标文件截止时间 | 2021年2月3日9时00分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 在平顶山市公共资源交易系统中递交投标文件 本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 1.时间：2021年2月3日9时00分（北京时间） 2.地点：本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件。 |
| 6.1 | 资格审查主体 | 采购人和采购代理机构 |
| 7.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 7 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二 上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
| 7.3 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | 采购人委托评标委员会 |
| 8.1 | 推荐的中标候选人数量 | 3名 |
| 8.2 | 确定中标人的方式 | 采购人确认中标人 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费按照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）中规定货物类项目收费标准收取，招标代理服务费由每包的中标单位按规定标准在领取中标通知书时向 河南豫信招标有限责任公司 电汇或转账的方式支付。开户行及账号：上海浦东发展银行郑州分行 76010154800001876 |
| 11.2 | 付款方式 | 合同签订后，向乙方公司签订本合同账号支付合同金额的30%作为预付款，待设备安装验收合格后，向乙方公司签订本合同账号支付合同金额的60%，剩余本合同金额10%作为质量保证金，在合同设备保修期满之后，经甲方设备管理部门确认合同条款执行无误后按规定程序付剩余合同尾款。 |
| 11.3 | 中小微型企业有关政策 | 监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准： 根据《政府采购促进中小企业发管理行办法》(财库[2020]46号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。 根据《 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标/成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。所属行业：工业 |
| 11.4 | 验收要求 | 质量符合采购人要求，符合国家、行业现行规范标准； |

（二）投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本招标项目进行招标。

1.1.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见招标公告。

1.1.3采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见招标公告。

1.1.4采购货物名称：见招标公告。

1.1.5 交货地点：见投标人须知前附表。

1.2采购预算

见招标公告。

1.3最高限价

见招标公告。

1.4招标范围、交货期、合同履行期限和质量要求

见招标公告。

1.5投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.5.1合格的投标人应具备以下条件：见“投标人资格要求”。

1.5.2 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：见投标人须知前附表。

1.5.3 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

1.5.4 投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.5.5 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

(1)信用信息查询的时间：资格审查现场查询。

(2)查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3)信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在投标人的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

(4)信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询时间之前存在不良信用记录的，投标无效。

1.5.6 招标公告规定接受联合体投标的，除应符合本章第项和第1.5.5项的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级。

(3)联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

(4)联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.6分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

1.7合格的货物

合同中提供的所有货物，均应来自上述项所规定的合格投标人。

货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的投标货物和以及招标文件要求的运输、保险、安装督导或安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

1.8费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.9保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.11计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查、评标办法和标准；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

根据本章第Error: Reference source not found3款和第Error: Reference source not found4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 核心产品

根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。

2.3招标文件的澄清

2.3.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在电子交易系统中向采购人提出，以便补齐。

2.3.2如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清的内容为招标文件的组成部分。投标人须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。

澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以澄清（更正）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.4投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.4 招标文件的修改

2.4.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。修改的内容为招标文件的组成部分。投标人须在投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。

修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以澄清（更正）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.4.2投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.5 质疑

投标人认为采购文件使其权益受到损害的，在收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，按投标人须知前附表中接收质疑函的方式提出质疑。

3. 投标文件（每包均适用）

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及开标一览表

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）投标报价表

（4）货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应

（5）售后服务支持能力

（6）投标人服务承诺

（7）商务、技术偏差表

（8）投标人评审资料

（9）其他材料

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按招标文件第六章提供的格式进行投标报价。

3.2.2所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标价格中；鉴于此次付款条件优惠，投标人需按照市场最低价进行报价。

3.2.3报价应包含本项目所有税项。

3.2.4投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己认为正确的报价。

3.3投标人对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

3.4投标人根据本招标文件的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购人对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

3.5除非合同另有约定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

3.6 投标有效期

3.6.1本项目投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

3.6.2在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求修改其投标文件。

3.7 投标保证金（本项目不适用）

3.7.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.7.2投标人不按本章第3.7.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.7.3投标人在投标截止时间3日前，按招标文件的要求向招标代理机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金投标将被拒绝。

3.7.4投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

3.7.5采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3.7.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定应由中标人缴纳招标服务费而中标人未缴纳的；

（6）招标文件规定的其他情形。

（7）存在其他违法违规行为的。

3.8 投标文件的编制

3.8.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、对招标范围等实质性内容作出响应。

3.8.2 投标人的法定代表人或经授权的代表须根据招标文件第六章的规定在电子投标文件中需要签字或盖章的位置加盖人名章或加盖单位电子印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在电子投标文件中。签字或加盖人名章的其他要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1投标文件的提交

4.1.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.1.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但需在电子交易系统中提交法定代表人或授权委托人签署的申请。

5. 开标

5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 电子化项目开标、解密、唱标

（1）电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

（2）电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

①首先由技术人员进行问题排查。

②经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

③经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

（3）待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

- 资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进行评标。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 7 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

评标委员会设主任委员一名，由评标委员会选举产生。评标委员会主任委员负责评标过程的组织和协调工作。评标委员会主任委员与其他评标委员会成员具有平等的表决权。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

7.1.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

7.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

7.3不同投标人以相同品牌产品参加同一合同项下投标，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.4评标委员会按照第三章“资格审查、评标办法和标准”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.5在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

7.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

8. 合同授予

8.1 定标方式

采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8.2 中标公告

8.2.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

8.2.2投标人对中标结果有疑义的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

8.3中标通知

在公告中标结果的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.4履约保证金（不适用）

8.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

8.4.2中标人不能按本章第项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5签订合同

8.5.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5.3发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10. 纪律和监督

10.1对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.2对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

10.3对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.4评标委员会及其成员不得有下列行为

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

10.5对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.6投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

11. 需要补充的其他内容

11.1 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购［2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

11.2见投标人须知前附表。

- 资格审查、评标办法和标准

（每个包均适用）

- 资格审查及标准

由采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

- 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第Error: Reference source not found条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 评审标准

  - 符合性评审标准：见附表二。投标人须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

  - 分值构成

分值构成：总分100分，其中

商务部分分值：20分；

货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应分值：50分；

报价部分分值：30分。

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应评分标准：见附表四

    - 投标报价评分标准：

（1）根据《政府采购促进中小企业发管理行办法》（财库〔2020〕46号）调整投标人参与评标的价格。（非专门面向中小企业的项目）

对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的报价参与评审。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）评标基准价

有效投标文件中的并按3.3.3项（1）进行调整的最低报价为评标基准价。

（3）投标人报价（按3.3.3项（1）进行调整后价格）得分：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

说明：

- 评标委员会不保证有效报价最低的投标人中标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准（详见第二章投标人须知前附表11.3），同一投标人，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

- 评审程序

  - 符合性检查。

    - 评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 澄清有关问题。

（1）	对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）	评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（3）	投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）	评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

  - 商务和技术评审

    - 比较与评价

评标委员会按本章第3.3款[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应计算出得分B；

（3）按本章第3.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A＋B＋C。投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

  - 评标结果

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

- 附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致（符合法定工商变更程序除外） |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务审计报告及报表，若企业为新成立企业，提供基本开户行银行出具的资信证明。 |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺。 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2020年6月以来任意1个月缴纳税收凭据和提供2020年6月以来任意1个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴费清单（依法免税企业，应提供相关证明文件）。 |  |
| 6 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）； 提供了有效的参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供满足法律、行政法规规定的其他条件书面承诺。 |  |
| 8 | 医疗器械注册证 | 投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准，并符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械可不提供）。如为进口产品，需同时提供制造商或总经销商的授权。 |  |
| 9 | 医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证 | 投标人为制造商须具有医疗器械生产许可证；投标人为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）。（如为计量设备，须提供国家型式批准证书） |  |
| 10 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”及“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，资格审查现场网上查询，若有不良记录，取消其投标资格。 |  |
| 11 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一合同下的投标。 | 提供了“投标人关联企业情况声明”。各投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。 |  |
| 12 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。 | 提供了投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。 |  |
| 13 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体。 |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

- 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签字盖章 | 符合第六章“投标文件格式”签字盖章要求 |  |
| 2 | 投标报价 | 投标报价是固定价且未超过最高限价。 |  |
| 3 | 附加条件 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件 |  |
| 4 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 弄虚作假、串通投标的情形见附注 |  |
| 5 | 报价修正 | 报价出现前后不一致时，投标人按照招标文件评标办法要求确认修正后的报价。 |  |
| 6 | 其他无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |
| 7 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的 |  |
| 8 | 备选方案 | 投标人不得提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价。 |  |
| 9 | 投标内容 | 投标人提供的货物无实质性遗漏 |  |
| 10 | 交货期和交货地点 | 满足招标文件要求 |  |
| 11 | 质保期 | 满足招标文件要求 |  |
| 12 | 付款方式 | 招标文件不允许偏差时，投标文件无负偏差。 |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：1、符合招标文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

4、不同投标人的投标文件制作机器码一致时将导致废标。

- 附表三 商务评审因素及分值分配表

（满分20分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 投标人业绩 （4分） | 投标人或投标人所投品牌的制造商自2017年1月1日以来具有所投货物的销售业绩（需提供合同，时间以合同签订日期为准），合同中货物应为本次招标项目的类似货物，每提供一份得2分，最多得4分，不提供不得分。 | - 0-4分 |
| - 2 | 服务承诺 （7分） | 质保期内、质保期外服务承诺完善、切实可行得3分，质保期内、质保期外服务承诺基本完善、切实可行得1分，没有不得分。 | - 0-3分 |
|  |  | - 投标人的售后服务内容完善、故障响应时间短、响应方式时间短、优惠条件的力度大得4分，售后服务内容基本完善、故障响应时间长、响应方式时间长、优惠条件的力度小得1分，没有不得分。 | - 0-4分 |
| - 3 | 综合评议 （8分） | 评标委员会根据投标人投标文件的完整性，商务响应及技术应答具体、详实等得8分，基本具体、详实等得4分。完整度欠缺，不够详实得1分。 | - 1-8分 |
| - 4 | 节能环保政策（1分） | 所采购的货物在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得0.5分，如没有不得分。 所采购的货物在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得0.5分，如没有不得分。 | - 0-1分 |

- 附件四 技术评审因素及分值分配

（满分50分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标对招标文件技术规格要求的响应程度（30分） | 投报的本项目的产品设备性能参数完全符合招标文件要求或优于招标文件要求的得满分30分； 带“*”的技术参数每有一项参数不满足扣5分，分数扣完为止。 未带“*”的技术参数每有一项参数不满足扣1分，分数扣完为止。 | 0-30分 |
| 2 | 项目实施方案 （4分） | 投标人的实施方案（含货物运输、安装、调试等）（1）合理、可行得4分 - 基本合理、可行得2分 - 不够合理、可行得1分 没有不得分。 | 0-4分 |
| 3 | 生产供货保证 体系与措施 （4分） | - 投标人的生产供货保证体系明确、完备，措施合理得4分 - 生产供货保证体系基本明确、完备，措施基本合理得2分 - 生产供货保证体系基本明确、完备，措施不够合理得1分 没有不得分。 | 0-4分 |
| 4 | 质量保证体系与措施（4分） | - 投标人的质量保证体系明确、完备，措施合理得4分 - 质量保证体系基本明确、完备，措施基本合理得2分 - 质量保证体系基本明确、完备，措施不够合理得1分 没有不得分。 | 0-4分 |
| 5 | 技术支持及人员培训（4分） | 投标人对所投设备在技术服务、培训等方面提供的技术支持 - 可靠、合理得4分 - 基本可靠、合理得2分 - 不够可靠、合理得1分 没有不得分。 | 0-4分 |
| 6 | 备品备件提供情况 （4分） | 投标人所提供的备品备件 - 满足要求得4分 - 基本满足要求得2分 - 不够满足要求得1分 没有不得分。 | 0-4分 |

# 第四章  合同条款

（本合同为参考格式，以最终签订合同为准）

医疗设备采购合同

签约地点：河南省平顶山市第一人民医院新院区

甲方：平顶山市第一人民医院

乙方：XXXXXXXXXX

平顶山市第一人民医院（以下简称“甲方”）于XXXX 年XXX月XX日对 XXXXXXXXXX进行招标，经过评审，确定XXXXXXXXXXXXX                      （以下简称“乙方”）为本项目的中标单位。根据《中华人民共和国合同法》，招标文件和中标人投标文件的内容，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，达成以下条款：

1、合同设备清单及金额

| 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

2、合同总价

总价：XXXXXXXXXXX（大写），即人民币¥XXXXXXXX元（小写），该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装、验收合格之前及保修期间包括备品备件发生的所有费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3、合同组成

所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清、答疑、设备配置清单等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告及相应资质证件。

5、合同设备包装、交货、安装及验收

5.1、合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2、合同设备的交货

5.2.1、乙方交货时间： 以甲方通知时间为准。

5.2.2、乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

5.3、合同设备的安装

5.3.1、乙方负责合同设备的安装至正常使用，一切费用由乙方负责。

5.3.2、乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。如有对甲方其他设备、设施造成损失或损坏，一切费用由乙方负责。

5.3.3、乙方所指派工作人员经济及人身安全等法律责任均由乙方承担。

5.4、设备的验收

5.4.1、合同设备安装完成后10个工作日内验收，验收应在甲、乙双方共同参加下进行并签字确认。

5.4.2、质量验收时按国家现行有关标准和乙方投标时所承诺技术标准执行。

5.4.3、如果合同设备运输和安装过程中因事故造成合同设备短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换装或由此事故产生的其它费用由乙方承担。

6、质量保证及售后服务

6.1、乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担由此发生的所有费用和法律责任。

6.2、合同设备保修期为XXX年（必须符合招、投标文件），自甲方有关部门验收签字之日起开始计算。期间更换的零配件全部免费，乙方负责终身提供免费技术支持，保修期内，非甲方人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用和法律责任。

6.3、乙方在收到甲方电话或其他方式告知后，立即响应，48小时内到合同设备所在地点，及时排除设备故障。若到场因需更换配件影响甲方使用的情况，由乙方提供备用配件先行使用，不得影响甲方所属部门（科室）设备正常运行。

6.4、因设备的质量问题而发生争议，由河南省质检部门进行质量鉴定。合同设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；合同设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.5、乙方负责免费培训操作人员能熟练操作合同设备为止；

6.6、乙方负责免费培训甲方维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等；培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。

6.7、乙方负责提供产品的中文说明书、中文使用手册、中文维修手册等技术资料。

7、付款方法

合同签订后，向乙方公司签订本合同账号支付合同金额的30%作为预付款，待设备安装验收合格后，向乙方公司签订本合同账号支付合同金额的60%，剩余本合同金额10%作为质量保证金，在合同设备保修期满之后，经甲方设备管理部门确认合同条款执行无误后按规定程序付剩余合同尾款。

8、技术服务

8.1、乙方应派服务人员到甲方指定地点配合相应工作。

8.2、乙方按甲方提供的合同执行进度计划开展工作，并配合甲方有关部门，做好合同执行进度上的工作。

9、违约与处罚

9.1、乙方未能按时交货，每延期壹天，须向甲方支付合同总金额的3‰的违约金，甲方可在剩余货款中扣除。

9.2、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的3%的违约金。

9.3、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的3%的违约金。

9.4、乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的5%的违约金。

10、合同终止

如一方违反合同，并在收到对方违约通知书后在30个工作日内仍未改正违约的，另一方可立即终止本合同并承担相应法律责任。

11、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向合同签订所在地人民法院提出诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

12、其他

12.1、本合同正本一式陆份，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清、答疑等均具有同等法律效力，甲方持肆份，乙方持贰份，合同自签字之日起即时生效。

12.2、乙方需提供设备配置清单，与招、投标文件一致。

12.3、本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：平顶山市第一人民医院            乙方：

地址：                                 地址：

电话：                                  邮编：

签字（法人或委托代理人）：              电话：

日期（大写）：                          开户行：

账号：

签字（法人或委托代理人）：

日期（大写）：

医疗器械廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：平顶山市第一人民医院

乙方（医疗器械生产经营企业）：XXXX公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医疗器械购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

- 甲乙双方按照《合同法》、医药购销行业“九不准”要求及医疗器械购销合同约定购销医疗器械、医用耗材等产品。

- 甲方应当严格执行医疗器械产品购销合同验收、入库制度，对采购医疗器械产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

- 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

- 严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医疗器械、医用耗材产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

- 乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医疗器械产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付等违法违规行为。

- 乙方指定             作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医疗器械产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

- 乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发【2013】50号）相关规定处理。

- 本合同作为医疗器械购销合同的重要组成部门，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）:                          乙方（盖章）:

法定代表人（负责人）：                 法定代表人（负责人）：

经办人签名：                          经办人签名：

年    月    日                          年    月    日

# 第五章  采购需求

设备清单一览表

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（元） | 使用科室 | 设备明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 双头无影灯 | 28 | 5159999.88 | 麻醉手术中心 | 手术无影灯24台;手术无影灯4台 |
| 2 | 2 | 神经外科手术床 | 3 | 2340000.00 | 麻醉手术中心 | 神外高档电动手术床（含神外头架）1台；神外高档电动手术床2台 |
| 3 | 3 | 脉动真空灭菌器、低温等离子体灭菌器 | 5 | 8340000.00 | 消毒供应中心 | 脉动真空灭菌器3台;低温等离子体灭菌器2台 |
| 4 | 4 | 蒸汽发生器设备、全自动清洗机 | 7 | 6300000.00 | 消毒供应中心 | 蒸汽发生器设备3台;全自动清洗机4台 |
| 5 | 5 | 后装治疗机 | 1 | 6000000.00 | 肿瘤治疗中心 | 后装治疗机1台 |

包1：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术无影灯 | 24 |
| 2 | 手术无影灯 | 4 |

手术无影灯技术参数

设备台数：24台

（一.） 技术原理:

1. 手术灯类型: 光源采用LED照明技术;

2. 灯体结构: 采用透镜反射原理 。

（二.）灯体设计:

1. 灯盘外形: 灯盘采用一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉.符合空气动力学设计的外形，易擦洗，耐酸碱腐蚀。灯盘外周配有防撞橡胶装置。

*2. 灯盘直径:子母灯均≤ 620mm，以利于层流净化。

*3. 灯盘高度:子母灯≤ 80mm。

4. 灯盘重量: 子母灯相等≤ 13kg。

5. 灯臂关节: ≥ 5组。

（三.） 发光技术

1. 灯泡类型: 白色高功率LED灯泡;

非多种颜色二极管光源混合而成, 避免彩虹效应。

2. 灯泡使用寿命: ≥30000小时。

3. LED灯泡数量: 子灯≤48个，母灯≤66个。

4. 灯泡可升级性: 可以升级更换。

5. 手术灯整体功率: ≤120W。

（四.） 操作调节

1. 聚焦范围(光斑直径调节范围): 200mm。

2. 控制面板: 在弹簧臂连接处或配墙式,可调节照明亮度,开关灯源.。

3. 中置手柄：可消毒, 可徒手拆卸。

4. 灯头外侧具有一体成型环形把手,供非洁净区人员移动手术灯位置。

（五.） 照明效果

1. 照明亮度: 子灯≥120000 Lux，母灯≥160000 Lux。

2. 色彩还原指数Ra: ≥95, R9: ≥93。

*3. 照明深度(L1+L2)20%：≥1300mm。

4. 光柱聚焦深度(L1+L2)60%：≥750mm。

5. 总辐射(W/m²)：子灯≤430，母灯≤580。

6. 辐射照度比(mW/m²lx):≤3.5。

7. 色温可选: 4400K

8. 双板+单管(%)无影率：≥48%，单管(%)无影率：100%。

（六.）资质认证

1. CE质量认证证书，ISO9001质量认证证书，ISO13485质量认证证书

2. 符合安全与行业认证：IEC 60601-1, IEC 60601-2-41:2009, EN 60601-2-41:2009, EC Directive 93/42/EEC.

四、标准配置：

1、中心轴ⅹ1

2、夹环110ⅹ1

3、Polaris 100/200弹簧臂ⅹ2

4、子灯头(4,400K)ⅹ1

5、母灯头(4,400K)ⅹ1

6、电源盒ⅹ2

7、可消毒手柄(2件)ⅹ2

五、标准配置外其他配置要求 每台无影灯需增加配置6支手柄。

六、售后服务（保质期及售后维修、培训、使用等要求） 为保障用户利益，生产厂家在中国境内应设有分支机构，确保吊塔的施工设计、安装和售后服务由生产厂家直接完成，提供相应证明材料。整机免费保修期（即质保期）自整机验收合格之日起≥12个月。应能提供资深工程师在线维修诊断服务，厂家应在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统一的免费服务专线电话。

手术无影灯技术参数

设备台数：4台/件

（一.） 技术原理:

1. 手术灯类型: 光源采用LED照明技术;

2. 灯体结构: 采用透镜反射原理 。

（二.）灯体设计:

1. 灯盘外形: 灯盘采用一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉.符合空气动力学设计的外形，易擦洗，耐酸碱腐蚀。灯盘外周配有防撞橡胶装置。

*2. 灯盘直径:子母灯均≤ 620mm，以利于层流净化。

*3. 灯盘高度:子母灯≤ 80mm。

4. 灯盘重量: 子母灯相等≤ 13kg。

5. 灯臂关节: ≥ 5组。

（三.） 发光技术

1. 灯泡类型: 白色高功率LED灯泡;

非多种颜色二极管光源混合而成, 避免彩虹效应。

2. 灯泡使用寿命: ≥30000小时。

3. LED灯泡数量: 子灯≤48个，母灯≤66个。

4. 灯泡可升级性: 可以升级更换。

5. 手术灯整体功率: ≤120W。

（四.） 操作调节

1. 聚焦范围(光斑直径调节范围): 200mm。

2. 控制面板: 在弹簧臂连接处或配墙式,可调节照明亮度,开关灯源.。

3. 中置手柄：可消毒, 可徒手拆卸。

4. 灯头外侧具有一体成型环形把手,供非洁净区人员移动手术灯位置。

（五.） 照明效果

1. 照明亮度: 子灯≥120000 Lux，母灯≥160000 Lux。

2. 色彩还原指数Ra: ≥95, R9: ≥93。

*3. 照明深度(L1+L2)20%：≥1300mm。

4. 光柱聚焦深度(L1+L2)60%：≥750mm。

5. 总辐射(W/m²)：子灯≤430，母灯≤580。

6. 辐射照度比(mW/m²lx):≤3.5。

7. 色温可选: 4400K

8. 双板+单管(%)无影率：≥48%，单管(%)无影率：100%。

（六.）资质认证

1. CE质量认证证书，ISO9001质量认证证书，ISO13485质量认证证书

2. 符合安全与行业认证：IEC 60601-1, IEC 60601-2-41:2009, EN 60601-2-41:2009, EC Directive 93/42/EEC.

（七）、监视器悬挂臂技术规格

1.监视器悬臂承重≥12kg

2.臂长≥900mm

3. 带Mini-DIN，内含连接头适用于混合信号

4.监视器悬臂需具有16：9液晶显示器适配器

5.监视器悬臂内部可通过1条9mm加1条6mm和2条5mm直径的信号线

四、标准配置：

1、中心轴ⅹ1

2、夹环110ⅹ1

3、Polaris 100/200弹簧臂ⅹ2

4、子灯头(4,400K)ⅹ1

5、母灯头(4,400K)ⅹ1

6、电源盒ⅹ2

7、可消毒手柄(2件)ⅹ2

8、AC 2000弹簧臂(HD) 最大承重: 13.5-21 kg

9、单显示器适配器(显示器端)

10、Pin自重:0.7 kg

五、标准配置外其他配置要求 每台无影灯增加配置6支手柄。

六、售后服务（保质期及售后维修、培训、使用等要求） 为保障用户利益，生产厂家在中国境内应设有分支机构，确保吊塔的施工设计、安装和售后服务由生产厂家直接完成，提供相应证明材料。整机免费保修期（即质保期）自整机验收合格之日起≥12个月。应能提供资深工程师在线维修诊断服务，厂家应在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统一的免费服务专线电话。

包2：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 神外高档电动手术床（含神外头架） | 1 |
| 2 | 神外高档电动手术床 | 2 |

神外高档电动手术床（含神外头架）设备技术参数

设备台数：1台/件

神外高档电动手术床 *1、总体功能要求： 神外高档电动手术床能够满足神经外科及心胸外科各类高危急重手术的体位需求，要求采用精密的电动液压控制系统，具备模块化床面，同时满足正向、反向体位模式，头脚可以互换。手术床承重≥450KG，手术床高度低位≤600MM。 (一)、品牌要求： 1. 国际知名品牌手术床，具备医疗器械注册证书。 1.1 手术床应通过CE认证，并提供由欧盟认可的公告机构颁发的产品认证证书 1.2 生产商具备ISO13485、ISO9001证书，ISO14001证书 (二）、性能要求: 1. 操作性能： 采用最精密的电动液压传送技术, 手术床面升降，头脚倾，左右倾，背板上下折和腿板上下折必须由电动调节，电动调节一键式实现正反折刀位、“0”位。 2. 电动控制系统：遥控器为触摸键盘，光信号显示功能,遥控器具有一键回“0”功能。 2.1 具有数字一体化手术室专用接口，可被主流腔镜公司数字一体化手术室系统灵活控制。 2.2两套完全独立的电路控制系统，确保一套有故障时，另一套还能正常使用，提供最大程度的安全性。 3. 供电方式：手术床采用高质量特制充电电池提供电能，充电一次至少可用一周（约80次标准手术），确保手术床长时间无电源线状态下工作。充电电池无需保养和维护，可长时间使用。同时保留交流电源供电方式。 (三)、 材料要求： 1.床板由透X光的高分子材料制成。 2.床面骨架和升降柱外壳及底座为高强度镍铬合金不锈钢，密闭性极佳，表面进行抛光处理，易清洁，防破裂，抗撞击，耐腐蚀，永不生锈，坚固耐用。 3. 床垫： *（1）采用特殊泡沫海绵芯制成，厚度≥80MM，可依照病人体温和体形重新自然塑型，避免病人点受力，有效防止长时间手术病人褥疮形成，采用超声焊接的缝合技术，具有X光可透，导静电，不漏液体,可拆卸，易清洁等特性。 （2）手术床所有关节处均被安全覆盖，满足患者的舒适性，并避免电外科手术室可能的灼伤，保证患者安全。 （四）、结构要求: 1.床板：由头板、上背板、下背板、坐板及两块腿板等六部分组成, 头板可拆卸，便于安装神经外科头架。腿板可拆卸，便于安装骨科牵引架、妇产科、泌尿外科冲洗设备。床面下侧安装有X光片盒导轨用于X光拍片。整个床面适用于术中C型臂X光透视。模块化床板具有统一的标准化接口和快速卡接系统，一指按键快速卡接。 2.移动性：手术床配有4个双盘脚轮，具有极佳的移动性和转向性，脚轮控制具有三个选项：锁定、直行和转向。必须具备高级智能化电动刹车系统, 遥控器显示刹车状态。 3.手术床可以设置双向手术体位模式，即正向模式和反向模式（头脚换向）,单侧床下空间≥1050MM，能够极大的便利手术中C臂的使用。 （五）、技术参数要求： 1.床面长度（含头板、腿板）：≥2000mm 2.床面宽度（含边轨）：≥ 590mm 3.床面高度调整范围: 低位≤600mm；升降范围≥350mm. 4.头脚倾： ≥ 30° 5.左右倾： ≥ 20° 6.背板(上下)： + 70°/- 40° 7.腿板(上下)： + 80°/- 90° 8.最大承重： ≥ 450kg 9.可灵活选配碳纤维模块及各种手术体位附件。

四、标准配置 （1）神外高档电动手术床 1台 （2）头板 1个 （3）延长板 1个 （4）分体式腿板 1套 （5）手板 1双 （6）麻醉屏架 1套 （7）有线控制器 1个

五、标准配置外其他配置要求 1、神经外科DORO头架 1套 （1）国际知名品牌，具备专属CFDA备案登记证 。 （2）头架与手术床间采用插入式安装模式，安全、便捷、稳固（提供安装图片证明）。 （3）头架具备三钉式颅骨架，附带自锁系统，头架含有3个成人颅骨钉，快速安全固定患者头部。头架同时可与颅脑撑开器连接，完美满足各类神经外科手术对头部的固定需求。 （4）头架整体采用金属材质，坚固耐用，耐腐蚀耐消毒。

六、售后服务（保质期及售后维修、培训、使用等要求） 1、提供1年设备免费保修，起始日从设备安装验收合格日开始计算。 2、发生故障报修,工程师接到报修立即响应，并在接报时刻起8小时内到达医院(保修期内、外),在24小时内解决故障问题。保证所保设备全年工作日的开机率达到95%。常用零配件供应最长不超过2周。 3、保修期后,维持零配件价格不高于所属部件合同成交价,保修期后定期进行设备维护，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。 4、全面提供操作和维修技术培训。 5、保证在所供设备停产后10年内提供维修配件。 6、提供设备详细中文操作手册（含维修保养项目）（内容包括详细使用操作、维护等必需的材料和信息）。

神外高档电动手术床设备技术参数

设备台数：2台/件

神外高档电动手术床 *1、总体功能要求： 神外高档电动手术床能够满足神经外科及心胸外科各类高危急重手术的体位需求，要求采用精密的电动液压控制系统，具备模块化床面，同时满足正向、反向体位模式，头脚可以互换。手术床承重≥450KG，手术床高度低位≤600MM。 (一)、品牌要求： 1. 国际知名品牌手术床，具备医疗器械注册证书。 1.1 手术床应通过CE认证，并提供由欧盟认可的公告机构颁发的产品认证证书 1.2 生产商具备ISO13485、ISO9001证书，ISO14001证书 (二）、性能要求: 1. 操作性能： 采用最精密的电动液压传送技术, 手术床面升降，头脚倾，左右倾，背板上下折和腿板上下折必须由电动调节，电动调节一键式实现正反折刀位、“0”位。 2. 电动控制系统：遥控器为触摸键盘，光信号显示功能,遥控器具有一键回“0”功能。 2.1 具有数字一体化手术室专用接口，可被主流腔镜公司数字一体化手术室系统灵活控制。 2.2两套完全独立的电路控制系统，确保一套有故障时，另一套还能正常使用，提供最大程度的安全性。 3. 供电方式：手术床采用高质量特制充电电池提供电能，充电一次至少可用一周（约80次标准手术），确保手术床长时间无电源线状态下工作。充电电池无需保养和维护，可长时间使用。同时保留交流电源供电方式。 (三)、 材料要求： 1.床板由透X光的高分子材料制成。 2.床面骨架和升降柱外壳及底座为高强度镍铬合金不锈钢，密闭性极佳，表面进行抛光处理，易清洁，防破裂，抗撞击，耐腐蚀，永不生锈，坚固耐用。 3. 床垫： *（1）采用特殊泡沫海绵芯制成，厚度≥80MM，可依照病人体温和体形重新自然塑型，避免病人点受力，有效防止长时间手术病人褥疮形成，采用超声焊接的缝合技术，具有X光可透，导静电，不漏液体,可拆卸，易清洁等特性。 （2）手术床所有关节处均被安全覆盖，满足患者的舒适性，并避免电外科手术室可能的灼伤，保证患者安全。 （四）、结构要求: 1.床板：由头板、上背板、下背板、坐板及两块腿板等六部分组成, 头板可拆卸，便于安装神经外科头架。腿板可拆卸，便于安装骨科牵引架、妇产科、泌尿外科冲洗设备。床面下侧安装有X光片盒导轨用于X光拍片。整个床面适用于术中C型臂X光透视。模块化床板具有统一的标准化接口和快速卡接系统，一指按键快速卡接。 2.移动性：手术床配有4个双盘脚轮，具有极佳的移动性和转向性，脚轮控制具有三个选项：锁定、直行和转向。必须具备高级智能化电动刹车系统, 遥控器显示刹车状态。 3.手术床可以设置双向手术体位模式，即正向模式和反向模式（头脚换向）,单侧床下空间≥1050MM，能够极大的便利手术中C臂的使用。 （五）、技术参数要求： 1.床面长度（含头板、腿板）：≥2000mm 2.床面宽度（含边轨）：≥ 590mm 3.床面高度调整范围: 低位≤600mm；升降范围≥350mm. 4.头脚倾： ≥ 30° 5.左右倾： ≥ 20° 6.背板(上下)： + 70°/- 40° 7.腿板(上下)： + 80°/- 90° 8.最大承重： ≥ 450kg 9.可灵活选配碳纤维模块及各种手术体位附件。

四、标准配置 （1）神外高档电动手术床 2台 （2）头板 2个 （3）延长板 2个 （4）分体式腿板 2套 （5）手板 2双 （6）麻醉屏架 2套 （7）有线控制器 2个

五、售后服务（保质期及售后维修、培训、使用等要求） 1、提供1年设备免费保修，起始日从设备安装验收合格日开始计算。 2、发生故障报修,工程师接到报修立即响应，并在接报时刻起8小时内到达医院(保修期内、外),在24小时内解决故障问题。保证所保设备全年工作日的开机率达到95%。常用零配件供应最长不超过2周。 3、保修期后,维持零配件价格不高于所属部件合同成交价,保修期后定期进行设备维护，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。 4、全面提供操作和维修技术培训。 5、保证在所供设备停产后10年内提供维修配件。 6、提供设备详细中文操作手册（含维修保养项目）（内容包括详细使用操作、维护等必需的材料和信息）。

包3：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 3 |
| 2 | 低温等离子体灭菌器 | 2 |

脉动真空灭菌器设备技术参数

设备台数： 3台/件

1、用途：用于各类手术器械，器皿，敷料等物品的脉动真空高温高压灭菌。

2、功能：可根据不同的物品种类选择合适的灭菌过程程序，典型的灭菌过程包括：预真空、灭菌、后真空干燥、压力平衡功能。

*3、单台设备腔体有效容积及一次循环可处理的器械量：单台设备腔体有效容积≥1400L（以医疗器械注册证）；一次循环可灭菌≥18个标准灭菌包（标准灭菌包尺寸要求：600×300×300mm）。

*4、产地及认证标准：需提供原产地证明文件；需提供原版EN285认证和2014/68/EU认证或声明文件的复印件。

*5、单台设备外形宽度尺寸：整机宽度（含维修空间宽度）≤1700mm

6、腔体使用寿命：≥15年或者≥30000次，提供技术说明文件。

7、加热方式：蒸汽加热

8、灭菌速度：标准灭菌程序≤50分钟；提供说明文件或者图片

9、门的结构功能：全自动水平滑动门，电机控制与驱动，并带有防夹保护功能。

10、门的材质：材质需为AISI 316L或优于AISI316L的不锈钢，提供说明文件

11、腔体材质与腔体形状：腔体材料需为AISI 316L不锈钢；腔体截面为矩形。提供图片。

12、管路材质：AISI 316不锈钢。

13、排水温度：≤70℃；提供技术说明文件

14、节水系统：需要配备节水系统，请说明节水系统工作原理。

15、操作面板：需具备中文显示。

16、自动开关机功能及程序结束后的提示音：可自动定时开、关程序；程序结束后设备自动发生提示音。

17、运行过程指示时钟功能：操作面板具备运行过程指示时钟功能，可在＞10米以上的距离观测设备的运行状态，如剩余时间；是否故障报警等。提供图片加以说明

18、故障代码：提供设备报警代码表，要求报警代码≥40个，可直接在屏幕显示。

19、传感器屏幕显示数量：具有≥4个温度值，≥4个压力值，操作屏幕可直接观察，需要提供医院实际照片并提供照片医院名称。

20、系统要求：控制系统与记录系统必须相互独立、采用两套独立的传感器，灭菌输出记录上须有两个系统独立的数据，可以进行有效判断、对比。灭菌阶段温度值T1-T2差异＜1℃，如差异＞1℃，则必须在操作屏幕显示报警代码，需要提供医院实际照片并提供照片医院名称。

21、程序数量：操作面板预设≥10个常用程序，可直接选择使用，包括且不限于：134度器械灭菌程序，134度敷料灭菌程序、121度器械灭菌程序、重负载（骨科器械）灭菌程序、BD试验程序、舱体测漏程序。

22、内置打印机：自动记录灭菌过程参数。

23、双安全阀：腔体和夹套都自带安全阀，保障压力作业部分的安全性；需要提供照片。

24、空气残留度：空气残留度≤0.02%；提供计算的依据和方法。

25、数据接口免费开放

四、标准配置 1、主机，3台 2、原厂原装灭菌层架，3套 3、原厂原装层架转运车，6套 4、灭菌篮筐，54个（篮筐尺寸：≦600X300X300mm）

五、售后服务（保质期及售后维修、培训、使用等要求） 1、保质期：一年

低温等离子体灭菌器设备技术参数

设备台数：2台/件

1、灭菌技术：采用过氧化氢低温等离子体技术

2、功能及用途：用于软式内镜、腔镜、电源设备、光学纤维等不可蒸汽灭菌的医用物品的低温灭菌；针对畏热、畏湿及内窥镜等物品进行无菌处理。

*3、腔体有效容积：≥120L，请说明详细尺寸。

4、医疗器械注册证：需提供原版证书的影印件。

*5、认证证书：所投产品具有CE认证或FDA认证，需要提供证书影印件。

6、安装要求：不可对环境有特殊要求，不需排水通风系统，不需降解隔离设施，可脚撑四轮自由移动。

7、灭菌舱形状及材质：灭菌舱体为矩型设计，整体不锈钢，耐酸防腐蚀；

8、灭菌后产物：经过全过程后被处理物品无需后续处理即可直接使用；仅为少量氧气和水，需完全对人体和环境无毒无害；

9、灭菌能力：硬镜Φ0.7mm，长度500mm，另外，软管单端开口灭菌Φ2mm，长度为12000mm，请提供检测报告。

10、等离子发生器：外置式等离子发生器，不以腔体作为电离极，器械触及腔体不会导致程序失败，降低停机风险；

*11、等离子发生器数量：外置2套等离子发生器，一套用于产生气体等离子，一套用于分解排放，不可以腔体作为电离极，避免器械触及腔体导致程序失败，降低停机风险；

12、控制系统：采用PLC控制器。

13、灭菌温度：温度≤55°C

14、灭菌剂：采用卡匣式灭菌剂，灭菌剂过氧化氢浓度≤50%，不会对器械参数腐蚀；

15、过滤系统：配备HEPA级别过滤器，3um颗粒的过滤效率≥99.97%；

16、操作系统及操作界面：操作系统具有分级密码保护功能；前后侧都配备大屏幕真彩色触摸屏操作，触摸屏尺寸≥8.4’’；

17、记录方式：同时具备CF卡和SD卡插口，可直接拷贝设备运行数据，同时配备内置式打印机；

18、腔体测漏：自带腔体测漏程序；

19、真空系统：真空系统采用油封式真空泵；

20、证书：请提供检测报告，其中检测报告具备模拟现场灭菌实验（包括枯草杆菌和嗜热脂肪杆菌杀灭效果）、灭菌后过氧化氢残留实验、过氧化氢稳定性和含量测定。

四、标准配置 1、主机，2台 2、装载隔板，2个 3、装载篮筐，4个

五、售后服务（保质期及售后维修、培训、使用等要求） 1、保质期：一年

包4：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽发生器设备 | 3 |
| 2 | 全自动清洗机 | 4 |

蒸汽发生器设备技术参数

设备台数：3台/件

一、是否有配套使用耗材 是□ 否 耗材是否在河南省医药采购平台目录内 是□ 否

二、技术参数

1、功能及用途：通过加热纯水产生洁净蒸汽供灭菌器用于灭菌工作。

*2、腔体材质：AISI316L不锈钢。

3、产汽量：≧130公斤/小时

*4、认证证书：需提供2014/68/EU认证或声明文件的复印件。

5、符合性声明：厂家出具的符合EN285的声明文件或复印件

6、电功率：90KW

7、使用寿命：15年或大于等于30000次

8、单台外型尺寸：高×宽×长≦1570×810×1600mm

*9、蒸汽发生器即可内置在灭菌器主机上，也可外置在单独房间内

三、标准配置 1、主机，3台

六、售后服务（保质期及售后维修、培训、使用等要求） 1、保质期：1年

清洗消毒机设备技术参数

设备台数：4台/件

1、用途：可快速对手术器械、呼吸麻醉管道、换药碗、硬性内窥镜等进行清洗和消毒。

2、功能：可根据不同的物品种类选择合适的清洗消毒过程程序，典型的清洗过程包括：预清洗、清洗、漂洗、消毒、上润滑油和干燥功能。

3、清洗速度：一次完整的清洗循环的运行时间≤35分钟。

4、单台批次处理量：≥18个DIN筐（DIN标准器械装载单元尺寸要求：485×250×50mm。）。

*5、EN ISO 15883-1和ENISO 15883-2认证：需提供原版认证或复印件。

*6、设备安装宽度（含维修空间）：宽度≤1000mm（含维修空间）

7、加热方式：电加热

8、单台设备有效容积：≥345L。（有效容积必须为门开口尺寸×设备纵深，不可为设备腔内总尺寸，请附图片详细标明。）

9、门的结构与功能：带电动互锁的双开门，全幅防爆玻璃门，全自动垂直升降门，向下开门；

10、腔体材质：AISI 316L不锈钢。

11、外观材质：AISI 304不锈钢。

12、节水系统：需要配备节水系统，可根据装载量的多少自动调节进水量和添加液的注入量，保节能，降低使用运行成本。请说明节水系统工作原理。

13、消毒效果的自动检测，AO值自动显示：两路独立的温度传感器控制，控制系统自动计算消毒阶段的AO值，实时显示在操作面板的液晶屏幕上。

14、控制系统：自动控制全部清洗过程，自动故障诊断，自动报警，自动显示故障代码；维护保养信息自动提示。

15、主控系统：主控系统可以从腔体侧面整体拉出，无需独立维修空间，方便维修。

16、清洗架与腔体的水路和气路连接方式：需采用具有更好的抗磨损能力压力式不锈钢活塞，请进行详尽说明，不可采用为易损件的弹簧连接方式，降低日后维护成本。

*17、清洗架与腔体的水路和气路连接方向：清洗架与腔体的水路和气路连接方向采用中央底部连接，不可为侧面连接，操作人员不用调换层架装载方向。

18、预热系统：配备预热系统，包含预热水箱≥1个。

19、程序数量：面板直选12个操作程序。

20、操作面板：位于腔体侧面，避免开门时热气熏蒸。真彩色液晶屏显示，外敷透明玻璃钢便于清洁，可直接戴手套操作，具备中文显示。

21、压力监测：需要有循环泵配备压力监测传感器。

22、添加液注入泵：单台设备添加液注入泵数量≥3个，添加液的剂量计算采用电子式计量方式；

23、加液方式：采用集中加液，加液桶无需放置机器内部，降低设备安装宽度，方便工作人员更换及清洁。

24、程序结束后的提示音：设备具有报警提示功能，程序结束后设备自动发声提示。

25、远距离观测功能：具有动态时钟显示功能，可供工作人员远距离观察设备运行状态，远距离观察距离≥10m，如提供设备运行倒计时及设备故障提示。

26、清洗能力：循环泵流量≥1000升/分钟；

27、干燥系统：干燥风量≥350m3/小时，最高温度120℃。

28、排风系统：设备的排风系统设计有防倒灌装置，图示并说明工作原理；

29、打印功能：打印机会记录并打印过程温度、时间及热力消毒数字化水平参数A0值；

30、数据接口免费开放

四、标准配置 1、主机，4台 2、清洗消毒机层架装卸载车，8辆 3、5层手术器械清洗架，3个 4、2层手术器械清洗架，2个 - 麻醉管路清洗架，1个 - 微创器械清洗架，1个

五、售后服务（保质期及售后维修、培训、使用等要求） 1、保质期：一年

包5：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后装治疗机 | 1 |

后装治疗机设备技术参数

设备台数： 1 台/件

1.总体要求 1.1 系统用途：主要用于高剂量率后装近距离治疗。 1.2 基本要求和系统基本组成 1.2.1 系统组成：系统包括后装治疗机、近距离治疗计划系统和施源器。 1.2.2 系统基本功能：系统能完成近距离治疗的二维和三维治疗计划的设计和实施。 1.2.3 治疗计划系统基本要求：近距离治疗计划系统应能精确重建所用施源器，并精确计算病人体内吸收剂量，将剂量分布结果以二维和三维方式显示。 2 后装治疗主机 2.1 基本要求 2.1.1 治疗通道：后装机应具备≥10个治疗通道。 2.1.2 放射源驻留步长：步长1mm。 *2.1.3 放射源驻留点数目：每个通道驻留点数应≥400个。 2.1.4 治疗长度：最小步长1mm时，治疗长度应达到400mm。 2.1.5 治疗导管长度：所有传输导管都为相同标准长度，避免传输管长度混淆。 2.1.6 主机重量：主机重量≤100kg，便于移动。 2.2 放射源 2.2.1 放射源类型：使用铱192放射源。 2.2.2 放射源活度：新放射源的活度应在10Ci±10%的范围。 2.2.3 放射源尺寸：放射源包壳尺寸应达到：直径≤ 0.86 mm，长度≤4.6mm。 2.2.4 源线直径尺寸：源线直径应≤0.85mm。 *2.2.5 放射源传输次数：放射源传输次数≥30,000次。 2.2.6 放射源数量：2颗。 2.3 放射源驱动系统 *2.3.1 放射源到位精度：放射源到位精度应达到≤0.5mm。 2.3.2 放射源最小步进长度：放射源最小步进长度≤1mm。 2.3.3 放射源最小治疗半径：源所能通过最小治疗通道半径≤13mm。 2.4 辐射漏射 2.4.1 装载10居里放射源时，距离机器表面5cm处的剂量当量率≤ 0.01mSv/h。 2.5 安全性和质量保证要求 2.5.1 假源线：假源线检测传输导管和施源器连接的通道通畅性。 2.5.2 传输导管与后装机连接监测：通道分度器时刻监测所有传输导管与后装机的连接。 2.5.3 放射源回收系统：应具备采用电池供电直流电机的放射源回收系统。 2.5.4 放射源放射性污染检测工具：应具备专用源线擦拭工具，用于检测放射性污染。 2.5.5 放射源到位精度调整：可在控制系统中对放射源到位精度进行调整。 2.6 治疗控制系统 2.6.1 基本组成：含控制记录用计算机一台和治疗控制面板一套。 2.6.2 计算机硬件：计算机显示器至少22寸，操作系统为Windows 7操作系统。 2.6.3 控制系统模块：治疗控制系统应该包括治疗、计划管理、维护、报告模块和专门的QA模块。 2.6.4 用户界面信息。 2.6.4.1 用户界面应可显示患者和系统的信息。 2.6.4.2 应具备信息显示栏，显示系统状态和提示下一步需要进行的操作。 2.6.4.3 应具备检查列表，实时显示系统状态和安全连锁信息。 2.6.4.4 治疗时，彩色动画显示治疗通道、放射源驻留位置和系统状态。 2.6.5 治疗计划修改和编辑：可方便的修改和编辑计划。 2.6.6 治疗报告：生成治疗前和治疗后报告。 2.6.7 治疗计划导入：可支持通过网络导入DICOM治疗计划。 2.6.8 用户权限管理：可对每个用户单独设置用户权限和密码保护。 2.6.9 治疗控制面板 2.6.9.1 操控方式：治疗控制面板应采用触控式设计，可动态显示各种控制信息。 2.6.9.2 报警 2.6.9.2.1 出现报警状况时显示警报和编码。 2.6.9.2.2 出现报警状态时具有声音报警。 2.6.9.2.3 治疗状态显示：治疗过程中，动态显示剩余治疗时间和照射状态。 2.7 配套工具和设备 2.7.1 应具备应急源罐。 2.7.2 应具备应急钳子和剪刀，用于紧急情况下处理放射源。 2.7.3 应具备放射源位置检查尺，精确验证放射源到位精度。 2.7.4 应具备放射源位置模拟尺，用于确定治疗位置以及测量施源器的长度。 3 近距离治疗计划系统 3.1 计算机工作站：含一台近距离治疗计划工作站及外设。 3.1.1 操作系统：WINDOWS 7 64位专业版操作系统。 3.1.2 CPU：英特尔至强六核CPU，主频≥3.0GHz。 3.1.3 硬盘：固态硬盘≥500GB。 3.1.4 图形加速卡：品牌彩色图形加速卡，显存≥1GB。 3.1.5 内存：工作站内存配置16GB。 3.1.6 显示器：≥24”彩色液晶显示器。 3.1.7 DVD刻录机：DVD刻录机。 3.2 彩色激光打印机：应配置A4幅面彩色激光打印机。 3.3 不间断电源：应配置不间断电源。 3.4 近距离治疗计划系统软件：后装机用近距离治疗计划系统软件。 3.4.1 轮廓线勾画和图像融合功能 3.4.1.1 应具备轮廓线勾画和图像融合功能。 3.4.1.2 可三维重建任意层面，并支持在冠状面、矢状面、横断面及其他任意切面上都可以进行靶区和正常组织勾画。 3.4.1.3 可实现CT、MR、PET等多个系列影像融合。 3.4.1.4 可提供全自动、Dicom Identity信息、标记点、三维表面和手工的图像配准。 3.4.1.5 可提供透视镜方式显示融合图像。 3.4.1.6 可提供棋盘格、横向和纵向叠加等多种显示方式显示融合图像。 3.4.1.7 可在融合的图像上直接勾画器官轮廓。 3.4.2 近距离计划工具 3.4.2.1 应支持多种基于投影图像的二维重建方式：1) 正交投影重建；2) 半正交投影重建；3) 变角投影重建；4) 等中心重建。 3.4.3 支持基于CT、MR图像的三维重建1) 逐层图像的施源器重建； 2) 从任意方向切面图像上重建施源器；3) 自动识别施源器；4) 从施源器接口端或顶端开始重建；5) 在融合的图像上重建。 3.4.4 计划模板功能：应具备计划模板功能。 3.4.5 剂量参考点设置1) 病人剂量点；2) 施源器点；3) 其他类型剂量点，包括坐标轴、施源管坐标系点、巴塞尔坐标系点、距离最小剂量、靶区表面点等。 3.4.6 计划评估工具 3.4.6.1 提供剂量体积直方图 (DVH)。 3.4.6.2 任意层面上显示剂量冷点和热点。 3.4.6.3 3D图像的冷点和热点显示。 3.4.6.4 任意平面和3D的实时剂量线和剂量云显示工具。 3.4.6.5 应支持多个计划的评估和比较。 3.4.6.6 支持多个计划同步进行比较。 3.4.7 打印输出： 3.4.7.1 应支持剂量分布打印输出。 3.4.7.2 用户应可自定义打印图形比例。 3.4.7.3 应可显示放射源衰减表。 3.4.7.4 显示界面应可截图打印。 3.4.8 DICOM输入和输出接口：应支持DICOM RT标准，支持： 3.4.8.1 1) DICOM RT images； 3.4.8.2 2) DICOM RT structure sets； 3.4.8.3 3) DICOM RT plans； 3.4.8.4 4) DICOM RT doses； 3.4.8.5 5) DICOM query and retrieve； 4 施源器 4.1 应提供金属Fletcher型三通道宫颈施源器1套，应包括15度、30度、45度宫腔管各1根，以及微型、半球形卵形帽对各1对。 4.2 应提供Fletcher型CT/MR兼容妇科施源器1套，应包括直径4mm的15度、30度和45度宫腔管各1根，卵形帽对最小半径7.5mm。主要部件为非金属材质。MR兼容性标识应为MR安全（MR safe）。在CT和MR图像上没有伪影和变形。 4.3 阴道施源器1套，施源器应带至少15度、30度和45度三个不同角度宫腔管,直径20mm、25mm、30mm和35mm的圆柱各一套。 4.4 提供直径1.5mm，长度200mm的插植针≥20个 5 配套设备 5.1 提供进口井形电离室和剂量仪各1套。 5.2 提供放射源位置精度质控工具1套。 5.3 提供国产射线剂量报警仪1套。 5.4 提供国产监测对讲系统1套。 5.5 提供国产电动升降后装治疗转运床一辆。 6 保修与服务支持 6.1 保修期：应免费提供自验收之日起12个月保修服务。 6.2 放射源：厂家应委托有资质的公司负责放射源手续，并承担全部运输费用。 6.3 安装和维修：设备安装及维修服务应由厂家工程师完成，以确保服务质量。 7 安装 7.1 厂家应协助完成机房的设计。 7.2 厂家提供免费安装服务。

四、标准配置 1、后装治疗机 1套 2、近距离治疗计划系统1套 3、施源器 1套 4、井形电离室和剂量仪1套 5、放射源位置精度质控工具1套 6、放射源2颗（装机1颗，换源备用1颗）

五、售后服务（保质期及售后维修、培训、使用等要求） 1、整机免费质保期1年。 2、整机质保期内开机率≥95%（正常工作时间/法定工作时间）。 3、设备发生故障时，厂家在接到正式通知后2个小时内响应，24小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过48小时。 4、中标人负责安排使用科室人员外出进修学习，须为招标人所辖省内知名三甲医院，进修人数不低于2人次，进修时间不低于一个月。 5、提供5天的现场培训。现场培训应包括医生、物理师、技师和护士的培训。现场培训的培训内容包后装机的操作、质量保证、治疗计划系统、施源器知识以及换源、安全程序和紧急情况处理。

# 第六章  投标文件格式

封面

（项目名称） 第（  ）包

投  标  文  件

投标人：                            （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

年        月        日

目    录

（一）投标函及开标一览表

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标报价表

（四）货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应

（五）售后服务支持能力

（六）投标人服务承诺

（七）商务、技术偏差表

（八）投标人评审资料

（九）其他材料

一、投标函及开标一览表

- （一）投标函

致：   （采购人名称）

1、我方已仔细研究了项目招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成本项目。投标总报价为（大写）：              （小写¥            ），交货期：          日历天，质量：         ，

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的开标一览表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（如有）

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、（其他补充说明）。

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：      年   月   日

- （二） 开标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写） |  |
| 投标总报价（小写） |  |
| 投标范围 |  |
| 交货期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他声明： |  |

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年   月   日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：     职务：

系                    （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人身份证扫描件

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

日  期：     年   月   日

- 授权委托书

本人         （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）（包号）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

（后附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件）

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人：                      （签字或加盖电子签名章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字或加盖电子签名章）

身份证号码：

日  期：     年     月   日

注：投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

- 三 、投标报价表

- 投标报价汇总表

招标编号：      包号：

| 序号 | 项目 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 |  |  |
| 2 | 备品备件、专用工具和专用试验仪器 |  |  |
| 3 | 服务费 |  |  |
| 投标总报价： 总计 （1+2+3） |  |  |  |

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年   月   日

投标货物分项报价表

招标编号：                    包号：                                                        [货币单位：人民币元]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 出厂价 | 运输费 | 保险费 | 装卸费 | 其他费用 | 设备单价 （现场落地/车板价） 10=5+6+7+8+9 | 单位 | 数量 | 设备总价 （现场落地/车板价） 13=12×10 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年    月    日

注：1、此表为报价表之设备分项报价表。

2、所报内容需参照招标文件及采购需求相关条款的要求。

备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表

招标编号：              包号：                                                             [货币单位：人民币元]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 出厂价 | 运输费 | 保险费 | 装卸费 | 其他费用 | 设备单价 （现场落地/车板价） 10=5+6+7+8+9 | 单位 | 数量 | 设备总价 （现场落地/车板价） 13=12×10 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年    月    日

注：1、此表为报价汇总表之备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表。

2、所报内容详见采购需求相关条款的要求。

服务费分项报价表

招标编号：                包号：          	                         [货币单位：人民币元]

| 项号 | 服务 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络 |  |  |  |  |
| 2 | 相关验收 |  |  |  |  |
| 3 | 安装调试（或安装督导） |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |
| 5 | 配合费用 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年    月    日

注：1、此表为报价汇总表之服务费分项报价表。上述服务项目应由投标人根据投标人的经验及本招标项目的特点进行合理报价，上述服务项目的报价基准，参见“采购需求”的要求。

2、投标人所涉及的所有服务费用均应含在此报价表中。

- 四、货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应

包括：根据第五章采购需求说明所投货物技术性能参数、项目实施方案、生产供货保证体系与措施、质量保证体系与措施、技术支持及人员培训、备品备件提供情况、用户清单等。

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年   月   日

- 五、售后服务支持能力

详细说明提供售后服务支持的能力，包括服务机构（名称、地址、联系人和联系方式）、人员情况，对项目故障反应时间、售后服务时间等具体描述并提供相关数据和辅助资料供核实。

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年   月    日

- 投标人服务承诺

- 格式自拟

- 七、商务、技术偏差表

商务、合同条款偏差表

| 序号 | 招标文件的商务、合同条款 | 投标文件描述 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年   月   日

注：1、 投标人根据本招标文件的投标人须知及合同条款填写本表；

2、	对完全响应的条目在本表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、	正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

4、	投标人须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

5、	在买方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

技术偏离表

投标人名称：

| 招标文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年   月   日

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

2.	正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3.	投标人须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

4.  表中“备注”一栏中投标人根据“偏离说明”中填写“符合、正偏离及负偏离”而明确填写此条款响应的出处。如：投标人对某一条技术参数在“偏离说明”中填写的是“符合”时，须在“备注”一栏中填写“注册检验报告（技术白皮书或彩页）第*页。”

5.  后附加盖投标单位电子印章的设备注册检验报告（技术白皮书或彩页）等证明文件扫描件。

6.	在买方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

- 八、投标人评审资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年   月   日

- （二）企业资质信息

| 企业资质信息 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 资质等级名称 |

注：附相关证明材料扫描件。

- （三）企业业绩信息

| 企业业绩信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |

注：附合同协议书扫描件

- 企业财务情况

| 企业财务情况 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 年度 |

注：提供投标人2019年度经审计的财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表及其附注）扫描件，或若企业为新成立企业提供资信证明。

- 企业社保及纳税情况

| 序号 | 材料名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

提供2020年6月以来任意1个月缴纳税收凭据和提供2020年6月以来任意1个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴费清单（依法免税企业，应提供相关证明文件）；

- 其他投标材料

| 其他投标材料 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 材料名称 |

注：提供投标人认为有必要的资料。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（或提供证明材料）

(采购人名称)：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年   月    日

- （八）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- （格式）

声明函

致：   （采购人）

在本项目投标文件截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年   月    日

- （九）信用承诺

- 承诺书

- 致：（采购人名称）

- 我方承诺资格审查现场查询，如存在被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”及“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的情形，我方愿意被取消投标资格。

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年   月    日

- （十）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致（采购人）     ：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年   月    日

- （十一）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

致（采购人）     ：

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年   月    日

- （十二）法律、行政法规规定的其他条件

致：(采购人名称)

我方承诺参与本项目的投标中满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年   月    日

- 九、其他材料

- 1、投标承诺书

致   （采购人）    ：

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

（1） 在本次投标中我公司无与其他投标人相互串通投标，或与采购人串通投标的行为；

（2） 在本次投标中我公司无向采购人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行为；

（3） 在本次投标中我公司无出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

（6）我公司不存在联合体投标的情况。

（7）投标文件不含有采购人不能接受的附加条件；

（8）遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（9)响应招标文件约定付款方式；

上述承诺内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年   月    日

- 2、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                            （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向采购方工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人单位名称：                     （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或加盖电子签名章）

日  期：     年   月    日

- 3.小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

- （一）中小企业声明函（货物）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子印章）：

日期：

- （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位电子印章）：

日  期：